山东大学齐鲁医院（青岛）

盆腔俯卧位底座、指型电离室、CT剂量测量模体、CTDI电离室采购项目

公开招标文件

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

代理机构：山东中青汇采招标咨询有限公司

项目编号：ZQHC370202822026

日    期：2026年8月24日

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件	8

1.资格、资信等证明文件目录	8

2.其他规定	9

第四章  采购需求	10

1.项目说明	10

2.招标产品技术规格、要求和数量	10

3.商务条件	12

第五章  评标办法	15

1.相关要求	15

2.评分标准	16

第六章  投标人须知	25

1.招标参考依据以及原则	25

2.合格的投标人	25

3.保密	25

4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用	25

5.踏勘现场	26

6.询问	26

7.偏离	26

8.履约担保	26

9.采购代理服务费	27

10.招标文件	27

11.投标文件的组成	28

12.投标报价	30

13.投标文件格式以及编制要求	31

14.投标文件的密封和标记	31

15.投标文件的递交	31

16.投标文件的修改与撤回	31

17.投标保证金	32

18.质疑	32

19.投诉	33

20.其他需补充的内容	33

第七章  开标、评标、定标	34

1.开标程序	34

2.开标	34

3.评标委员会	35

4.评标程序	36

5.评标	37

6.澄清有关问题	39

7.定标	40

8.中标公告以及中标通知书	41

9.投标无效	41

10.废标	42

11.特殊情况处置程序	42

12.违法违规情形	43

13.违规处理	44

第八章  纪律要求	45

1.对采购人的纪律要求	45

2.对投标人的纪律要求	45

3.对评标委员会成员的纪律要求	45

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	45

第九章  签订合同、合同主要条款	46

1.签订合同	46

2.追加合同金额	46

3.货物质量与验收	46

4.合同主要条款	47

第十章  投标文件格式	53

## 第一章  投标邀请

山东中青汇采招标咨询有限公司受山东大学齐鲁医院（青岛）的委托，对山东大学齐鲁医院（青岛）盆腔俯卧位底座、指型电离室、CT剂量测量模体、CTDI电离室采购项目以公开招标方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目说明

1.项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）盆腔俯卧位底座、指型电离室、CT剂量测量模体、CTDI电离室采购项目

2.项目编号：ZQHC370202822026

3.预算金额：35.9万元（人民币）

二、项目概况和招标范围

规模：

第一包：盆腔俯卧位底座，预算金额9.6万元；

第二包：指型电离室，预算金额9万元；

第三包：CT剂量测量模体、CTDI电离室，预算金额17.3万元。

范围：本采购项目划分为3个包，本次采购为其中的：第一包：盆腔俯卧位底座；第二包：指型电离室；第三包：CT剂量测量模体、CTDI电离室。

三、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标人须按照国家最新的《医疗器械监督管理条例》的规定生产或经营医疗器械。

3.投标人所投产品为医疗器械的须提供所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、“信用中国（山东青岛）”网站（www.qingdao.gov.cn/credit）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2026年8月25日9时00分至2026年8月31日17时00分（北京时间）。

获取方式：（1）现场获取：按照上述时间携带营业执照复印件到青岛市市南区山东路17号海信创业中心9楼903室获取招标文件；（2）线上电子邮箱获取：凡有意参加本项目的潜在投标人请登录中青汇采百度网盘（https://pan.baidu.com/s/1GPPtiMek3Crpiq-OTh8-Gg，提取码：zqhc）在获取招标文件规定时间内下载并填写报名表，请将报名表、营业执照复印件、标书费汇款单发送到邮箱zqhc_sunna@163.com，邮件名称命名为“xxx（单位名称）+ xxx（项目名称）+xxx（报名标包）报名”，报名日期以标书款到账日期为准。标书费公对公账户电汇(账户信息如下:开户名称：山东中青汇采招标咨询有限公司，开户银行：交通银行股份有限公司青岛分行，银行账号：372005501013003299136）。

售价：￥300.00元，本公告包含的招标文件售价总和。

注：招标文件电子版与纸质版具有同等效力，获取招标文件成功不代表资格审查的通过，招标文件售后不退。未按规定获取的采购文件不受法律保护，由此引起的一切后果由投标人自行承担。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年9月14日9时00分

递交方式：青岛市市南区山东路17号海信创业中心9楼903第三会议室纸质文件递交。

六、开标时间及地点

时间：2026年9月14日9时00分

地点：青岛市市南区山东路17号海信创业中心9楼903第三会议室。

七、其他

1.公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.公告媒介：本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

地    址：青岛市市北区合肥路758号

联 系 人：王老师、姜老师

电    话：0532-66852882、0532-66852884

采购代理机构：山东中青汇采招标咨询有限公司

地    址：青岛市市南区山东路17号海信创业中心903室

联 系 人：孙娜、于凌

电    话：0532-85859809

电子邮件：zqhc_sunna@163.com

## 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东大学齐鲁医院（青岛） |
| 2 | 采购代理机构 | 山东中青汇采招标咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东大学齐鲁医院（青岛）盆腔俯卧位底座、指型电离室、CT剂量测量模体、CTDI电离室采购项目 |
| 4 | 分包情况 | 本项目分为3个包，投标人可以选择1包或多包投标，投标人中标包数不受限制。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金100% |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间：/。 踏勘地点：/。 |
| 9 | 履约保证金 | 不需要 需要，履约保证金金额：中标合同金额的 %（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。 |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付，代理服务费标准：参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的“货物类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。代理服务费由投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。由中标人于中标后7日内向采购代理机构交纳。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 采购人依法依规对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 12 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标文件提交截止时间 |
| 13 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 同招标文件澄清或修改文件发布的时间 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 - 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。 |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。 |
| 17 | 样品 | 不需要 需要，样品要求如下： （1）样品：投标人开标时应按照招标文件的要求提供样品（可提供已开封的样品）。 （2）样品的设计、生产、运输、保险等一切费用由投标人自理。 （3）送样截止时间：同投标文件递交截止时间。 （4）送样送达地点：青岛市市南区山东路17号海信创业中心9楼903指定地点。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 （5）投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示。 （6）若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。 （7）宣布评审结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。 （8）宣布评审结果后，对于未中标的投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | 本项目无投标保证金。 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件的技术文件和商务文件分别装订成册。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧装订成册。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签署处，均须本人用签署（签字或印章）。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”“法人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签字或印章。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件； 3.电子版投标文件壹套：包括word版及签字盖章后的PDF版，内容与纸质响应文件正本一致；介质：“U”盘或者光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）三个密封件，分别是：技术文件密封件、商务文件密封件、资格、资信等证明文件密封件（包括电子版投标文件）； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在2026年9月14日9时00分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字或印章。 |
| 23 | 递交投标文件截止时间、开标时间、地点及要求 | 时间：2026年9月14日9时00分。 地点：青岛市市南区山东路17号海信创业中心9楼903第三会议室。 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。 递交投标文件时：法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明和本人身份证；被授权代表参加投标的，应出示授权委托书和本人身份证。 否则，代理机构对递交的投标文件将不予接收。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会每包5人，其中： 采购人代表1人，评审专家4人 |
| 25 | 评标办法 | 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，授权评标委员会确定 个中标人。 否，评标委员会每包推荐3名中标候选人 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据采购文件载明的标的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。 |
| 28.3 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | 本项目为非专门面向中小企业预留份额的采购项目。小微企业报价扣除标准如下：参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）规定，对小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 28.4 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业； 所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 28.5 | 节能环保优先采购产品优惠标准 | 采用综合评分法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。 |
| 28.6 | 进口产品投标 | 不允许 |
| 28.7 | 确定核心产品 | 第一包、第二包属于单一产品采购项目。 第三包属于非单一产品采购项目，其中招标文件第四章中标注●的产品为核心产品。 |
| 28.8 | 对本国产品的支持政策 | 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 （1）采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）对于仅有本国产品参与竞争的采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 |
| 28.9 | 监督 | 本次招标投标活动以及相关当事人应当接受有关部门依法实施的监督。 |

## 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

### 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人合法经营权的凭证（如：营业执照、登记证书、执业许可证等） | 复印件加盖 供应商公章 | 第一至三包 |
| 2 | 投标人为制造商的，须按以下要求提供证明材料(注：①所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。 ②所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。③所投产品不属于医疗器械的，无须提供任何资质)； 投标人为经销商或代理商的，须按以下要求提供证明材料（注：①所投产品不属于医疗器械或属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质。 ②所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营备案证明文件。 ③所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营许可证）。 | 复印件加盖 供应商公章 | 第一至三包 |
| 3 | ①投标人所投产品属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。 ②投标人所投产品属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。③所投产品不属于医疗器械的需提供说明，格式自拟。 | 复印件加盖 供应商公章 | 第一至三包 |
| 4 | 在经营活动中无重大违法记录的书面声明 | 原件 | 第一至三包 |
| 5 | 采购诚信承诺书 | 原件 | 第一至三包 |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料1、2、3、4、5项，未提交或提交不全的视为资格性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，须加盖投标人公章。

### 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，证明材料（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）的复印件应当装订于投标文件中。

## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

第一包：盆腔俯卧位底座，预算金额9.6万元；

2.1设备采购明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆腔俯卧位底座 | 套 | 2 | 48000元/套 |

2.2产品技术指标要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于腹部器官等部位的精准放疗。 |
| #2 | 采用碳纤维模压成型工艺，射线通过性好。 |
| 3 | 配有俯卧头枕，患者俯卧舒适，固定精准。 |
| 4 | 腹部空腔式设计，减少对射线的阻挡。 |
| 5 | 腿部凹槽式设计，减少腿部移动。 |
| 6 | 可以使用俯卧位体膜固定患者，膜片头脚方向分档可调。 |
| 7 | 可以通过适配条固定在治疗床板上。 |

第二包：指型电离室，预算金额9万元；

2.1设备采购明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指型电离室 | 套 | 1 | 90000元/套 |

2.2产品技术指标要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备为Farmer型（指形）电离室，可用于医用直线加速器光子/电子束、钴‑60 等放疗剂量校准、绝对剂量测量； |
| 2 | 灵敏体积为0.6cc(允许 0.60～0.65 cc)； |
| 3 | 腔体为石墨或空气等效材料，且为全防护、防水型； |
| 4 | 标称极化电压 300～400 V |
| 5 | 配备带有相应电离室孔径的适配平板一块，密度：≤1.045g/cm3； |
| 6 | 接头：TNC接口，或者配置转换接头，能与现有剂量仪配合使用。 |

第三包：CT剂量测量模体、CTDI电离室，预算金额17.3万元。

2.1设备采购明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●CT剂量测量模体 | 套 | 1 | 98000元/套 |
| 2 | CTDI电离室 | 套 | 1 | 75000元/套 |

2.2产品技术指标要求

（1）CT剂量测量模体

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于配合CT剂量仪对CT剂量进行测试，从而获取CTDI值。 |
| 2 | 材料：有机玻璃体(PMMA)，密度1.19g/cc。 |
| 3 | 外径：头部160mm,腹部320mm,精度误差≤1mm。 |
| 4 | 厚度：150mm，精度误差≤1mm。 |
| 5 | 电离室孔径：13mm，精度误差≤0.2mm，测试孔分布在圆周上分布4个孔，孔间距90°，距离边沿10 mm。 |

（2）CTDI电离室

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术性能满足WS 519-2019《 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》、JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源》、GBZ179-2014《医用X射线计算机断层摄影装置质量控制检测规范》要求； |
| 2 | CT独立剂量仪，带有CT分析软件，自动计算CT的容积剂量指数和加权剂量指数，支持电离室温度气压自动修正功能； |
| 3 | 可通过WIFI、蓝牙或其他无线方式连接显示电脑，可将测量数据传至手机或者电脑； |
| 4 | 数据采集以及记录均可生成表格，可记录以Excel形式输出； |
| 5 | 有效探测区≥100mm； |
| 6 | 剂量范围：（0.01～300）mGy； |
| 7 | 剂量长度乘积范围：（0.1～3000）mGy•cm； |
| 8 | 误差≤±5%，重复性≤0.5%，非线性≤±0.5%，能响≤3%（50kV～150kV）； |
| 9 | 显示电脑及软件：≥4G内存，硬盘≥32G；兼容Windows和Android操作系统，软件中文操作界面,软件为APP模式； |
| 10 | 主要配置：CT剂量仪主机1台，长杆电离室1支，显示电脑（含软件）1台，说明书1套，专用包装箱1套，计量溯源证书1套。 |

### ★3.商务条件

3.1签订合同后30个日历日内供货或根据甲方通知时间供货；

3.2属于医疗器械的，需经过NMPA认证；

3.3所投产品属国家市场监督管理总局2020年第42号《实施强制管理的计量器具目录》内计量器具，首次检定费用由中标方承担，产品验收时提供国家计量单位有效的计量证书；

3.4中标方负责设备的院内接货、安装、调试及对接其它院内信息系统等全面工作，费用由中标方承担，合同签订后设备到货前请联系院方国资供应处相关人员（TEL：0532-66850522）沟通设备安装验收事宜，如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.5可对相应技术人员按需不定期进行培训，提供现场培训≥2次，免费培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能，提供临床工程师培训方案和培训计划；

3.6免费提供使用手册、维修手册、文字资料、电原理图、接线图、结构图等电子版、纸质版资料和提供视频培训资料等，按医院模板提供带有医院LOGO和名字的操作流程规程或者操作流程图、医疗设备状态标识牌。开放维修密码及更换配件密码，终生软件免费升级，及时提供设备新功能和临床应用资料；

3.7质保期：自验收合格之日起所有产品全保≥4年，全保范围包括所有产品保修（可单独计费的试剂、医用耗材除外），包含但不限于货物全保范围包括所有产品保修（可单独计费的试剂、医用耗材除外），包含但不限于设备正常运行需定期更换的配件、消耗品，如空气消毒机过滤器，设备储备电池，呼吸机流量传感器、呼气阀和吸气阀，监护附属配件等以及非故意人为故障。签订合同后，设备安装验收时中标方提供设备生产厂家承诺质保年限并盖章的证明,如若设备生产厂家给予设备质保年限小于中标方承诺的质保年限，由中标方从设备生产厂家购买延保服务并提供相关证明)，质保期内更换原厂配件并提供维修工单，终身维护；接到报修电话2小时内答复，4小时内到达现场，在省内或地级市设有固定的售后服务点，且售后服务点有至少1名固定的售后维修服务人员（提供相关证明，非临时聘用人员）,24小时内无法修复可提供备用机或其它替代办法，以使临床科室工作正常运行；质保期内设备开机率≥98%（按全年365天计算），如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长质保期；

3.8单个合同总价值在2万元以上的（含2万元）仪器设备，质保期结束前2个月至结束前1个月，中标方联合厂家需对所供应设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养记录和《山东大学齐鲁医院（青岛）仪器设备质保期到期验收单》；

3.9定期维护：确保设备的正常运转、功能正常，厂家工程师每季度对设备进行维护和保养，并提供详细维保报告。

3.10质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，不得收取上门服务费及差旅费，维修费用后付款方式，即先维修后付款。维修完成后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标方承诺免费维修及更换零配件,并报出质保后整机年度和多年度维保费用。

3.11所投产品若有易损配件及常用耗材的，报出优惠后报价，并注明耗材是否为专机专用耗材，若为专机专用耗材，后续耗材升级费用不得高于升级前产品在院价格；

3.12若所投产品包含工作站系统，安装时需做好系统备份，提供系统崩溃或工作站软件不能正常工作时的恢复步骤；

3.13按需配置足够功率的UPS不间断电源，市电中断后，UPS不间断电源可继续维持设备工作≥10分钟；

3.14如果需要与医院信息系统联网，以太网口（非以太网口接口需提供转网口的转接盒）免费开放并且免费提供通讯协议，中标方承担与医院其它信息系统联网接口费用（投标方自行调研和评估接口费用），不得再次收取任何费用，必须满足医院需求；

3.15按需配置工作站：要求：屏幕尺寸：≥24英寸(笔记本屏幕尺寸≥14英寸）；（2）硬盘容量：≥512G SSD硬盘或≥1T机械硬盘；（3）内存：≥16G ；（4）中央处理器：优于酷睿i5；（5）市场主流品牌非组装机（6）打印配置要求：满足临床正常工作需求，提供市场主流品牌打印机，打印机若有专属耗材，报出专属耗材价格。

3.16按需配置台车或固定架；

3.17报出产品及配件的清洁消毒方式，若需转运至供应室消毒，免费提供供应室消毒人员培训，并且配备相应的转运包装或容器。

3.18提供的设备为全新设备，近一年之内生产的设备，产品使用期限≥5年。

3.19联网功能：根据功能需要，支持有线或无线接入。无线需支持5G模组，5G物联网卡医院提供，供应商应估算设备 5G 流量，实现数据的传输。

3.20付款方式：合同签订满足供货条件后预付合同总金额的30%；货物验收合格后，采购人自收到全额发票之日起5个工作日内，支付合同总金额70%。采购人付款前，中标人需提供合同总额10%的履约保函，具体形式以双方协商为准，质保期满后无质量问题退回中标人。如有货物质量瑕疵或质保义务履行不当，存在对中标人的扣罚情况，则按照质保规定进行结算。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“#”条款为重要技术指标。其余未做标注条款为一般技术指标。重要技术指标不符合或未做应答所扣分值大于一般技术指标。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的节能产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。

## 第五章  评标办法

### 1.相关要求

1.1技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.2.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.2.3符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.2.4投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.3面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.3.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.3.2企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.3.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6监狱企业参与采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

### 2.评分标准

第一包：盆腔俯卧位底座

| 评分项目 |  |  |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 投标报价 |  |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30 |
|  | 企业业绩 |  |  | 5 | 投标人提供所投产品(以验收报告时间为准，自2023年1月1日到递交投标文件截止时间)具有同品牌同型号(厂家或代理均可)已验收的业绩合同，每份合同得1分，最多得5分。 投标人须提供同一项目的中标（成交）通知书、合同、验收报告复印件加盖投标人公章，三项缺一项不得分,业绩合同正文部分不得覆盖采购人名称、设备品牌、型号及金额。 |
|  | 质保期 |  |  | 4 | 在满足招标文件要求的质保期基础上，承诺所投产品整体均每增加一年免费质保的得2分，最高得4分。 |
|  | 节能、环保产品加分 |  |  | 5 | 加分计算方法是：1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例；2、在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术 部分 | 响应情况 |  | 基本分 | 22 | 技术指标要求全部满足招标文件要求得基本分22分；不能满足招标文件中“★”要求的，投标无效。 |
|  |  |  | 重要负偏离 | 0 | 重要负偏离：非"★"技术要求中，有1条重要技术指标（带“#”条款），每条重要技术指标4分，共4分。与招标产品重要技术指标不符合或未做应答的，扣4分。 注：投标人须对招标文件第四章采购需求中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术偏离表。 对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）的顺序进行认定）。 须提供检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）并在技术偏离表注明证明材料页码，若未提供视为不符合或未做应答。 |
|  |  |  | 一般负偏离 | 0 | 一般负偏离：非"★"技术要求中，有6条一般技术指标，每条一般技术指标3分，共18分。与招标产品一般技术指标不符合或未做应答的，扣3分。 注：投标人须对招标文件第四章采购需求中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术偏离表。 对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表的顺序进行认定）。 |
|  | 产品的运行稳定情况 |  |  | 6 | 根据各投标人提供的产品结构组成、工作原理设计、外部环境条件等稳定条件相关的证明材料（可提供如检测报告、官网截图、彩页等），进行综合评价： A.相关的证明材料详实、证明材料中关于稳定条件标识清晰，证明材料体现产品的整体性能稳定，满足使用需求的，得6分； B.有相关的证明材料，证明材料体现整体性能比较稳定的，得3分； C.未提供此项不得分。 |
|  | 项目组织实施方案 | 产品供货安装方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的产品供货安装方案，进行综合评价： A.产品供货安装方案详实的，得4分； B.有产品供货安装方案的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 项目实施组织架构、团队人员配置 |  | 4 | 根据各投标人提供的项目实施组织架构、团队人员配置，进行综合评价： A.组织架构完善，人员配置充足，技术力量满足使用需求的，得4分； B.有实施组织架构，提供团队人员配置的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 产品调试方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的产品调试方案，进行综合评价： A.调试方案详实明确，流程、措施完善，满足使用需求的，得4分； B.有调试方案、流程措施的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 项目实施质量保障措施 |  | 4 | 根据各投标人提供的项目实施质量保障措施，进行综合评价： A.项目实施质量保障措施详实，满足使用需求的，得4分； B.有项目实施质量保障措施的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 培训 方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的培训方案，进行综合评价： A.培训方案详实，培训授课人员安排针对性强的，得4分； B.有培训方案及培训授课人员安排的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  | 售后服务保障与支持 | 售后服务维修网点状况 |  | 4 | 根据各投标人提供的售后服务维修网点状况，进行综合评价： A.能够充分保障售后维修服务，相关的证明材料详实，满足使用需求的，得4分； B.能够保障售后维修服务，有相关的证明材料的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的售后服务方案（包含售后方案、维修响应时间承诺、服务标准承诺、质保期内的产品维护措施、质保期后的维修价格优惠方案等），进行综合评价： A.售后服务方案详实明确，流程、措施完善，满足使用需求的，得4分； B.有售后服务方案、流程措施的，得2分； C.未提供此项不得分。 |

第二包：指型电离室

| 评分项目 |  |  |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 投标报价 |  |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30 |
|  | 质保期 |  |  | 4 | 在满足招标文件要求的质保期基础上，承诺所投产品整体均每增加一年免费质保的得2分，最高得4分。 |
|  | 企业业绩 |  |  | 5 | 投标人提供所投产品(以验收报告时间为准，自2023年1月1日到递交投标文件截止时间)具有同品牌同型号(厂家或代理均可)已验收的业绩合同，每份合同得1分，最多得5分。 投标人须提供同一项目的中标（成交）通知书、合同、验收报告复印件加盖投标人公章，三项缺一项不得分,业绩合同正文部分不得覆盖采购人名称、设备品牌、型号及金额。 |
|  | 节能、环保产品加分 |  |  | 5 | 加分计算方法是：1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例；2、在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术 部分 | 响应情况 |  | 基本分 | 18 | 技术指标要求全部满足招标文件要求得基本分18分；不能满足招标文件中“★”要求的，投标无效。 |
|  |  |  | 一般负偏离 | 0 | 一般负偏离：非"★"技术要求中，有6条一般技术指标，每条一般技术指标3分，共18分。与招标产品一般技术指标不符合或未做应答的，扣3分。 注：投标人须对招标文件第四章采购需求中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术偏离表。 对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表的顺序进行认定）。 |
|  | 产品的运行稳定情况 |  |  | 6 | 根据各投标人提供的产品结构组成、工作原理设计、外部环境条件等稳定条件相关的证明材料（可提供如检测报告、官网截图、彩页等），进行综合评价： A.相关的证明材料详实、证明材料中关于稳定条件标识清晰，证明材料体现产品的整体性能稳定，满足使用需求的，得6分； B.有相关的证明材料，证明材料体现整体性能比较稳定的，得3分； C.未提供此项不得分。 |
|  | 项目组织实施方案 | 产品供货安装方案 |  | 5 | 根据各投标人提供的产品供货安装方案，进行综合评价： A.产品供货安装方案详实的，得5分； B.有产品供货安装方案的，得2.5分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 项目实施组织架构、团队人员配置 |  | 4 | 根据各投标人提供的项目实施组织架构、团队人员配置，进行综合评价： A.组织架构完善，人员配置充足，技术力量满足使用需求的，得4分； B.有实施组织架构，提供团队人员配置的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 产品调试方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的产品调试方案，进行综合评价： A.调试方案详实明确，流程、措施完善，满足使用需求的，得4分； B.有调试方案、流程措施的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 项目实施质量保障措施 |  | 5 | 根据各投标人提供的项目实施质量保障措施，进行综合评价： A.项目实施质量保障措施详实，满足使用需求的，得5分； B.有项目实施质量保障措施的，得2.5分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 培训 方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的培训方案，进行综合评价： A.培训方案详实，培训授课人员安排针对性强的，得4分； B.有培训方案及培训授课人员安排的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  | 售后服务保障与支持 | 售后服务维修网点状况 |  | 4 | 根据各投标人提供的售后服务维修网点状况，进行综合评价： A.能够充分保障售后维修服务，相关的证明材料详实，满足使用需求的，得4分； B.能够保障售后维修服务，有相关的证明材料的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 |  | 6 | 根据各投标人提供的售后服务方案（包含售后方案、维修响应时间承诺、服务标准承诺、质保期内的产品维护措施、质保期后的维修价格优惠方案等），进行综合评价： A.售后服务方案详实明确，流程、措施完善，满足使用需求的，得6分； B.有售后服务方案、流程措施的，得3分； C.未提供此项不得分。 |

第三包：CT剂量测量模体、CTDI电离室

| 评分项目 |  |  |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 投标报价 |  |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30 |
|  | 质保期 |  |  | 4 | 在满足招标文件要求的质保期基础上，承诺所投产品整体均每增加一年免费质保的得2分，最高得4分。 |
|  | 企业业绩 |  |  | 5 | 投标人提供所投产品(以验收报告时间为准，自2023年1月1日到递交投标文件截止时间)具有同品牌同型号(厂家或代理均可)已验收的业绩合同，每份合同得1分，最多得5分。 投标人须提供同一项目的中标（成交）通知书、合同、验收报告复印件加盖投标人公章，三项缺一项不得分,业绩合同正文部分不得覆盖采购人名称、设备品牌、型号及金额。 |
|  | 节能、环保产品加分 |  |  | 5 | 加分计算方法是：1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例；2、在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品（政府强制采购节能产品除外）价格在投标报价中所占比例。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术 部分 | 响应情况 |  | 基本分 | 30 | 技术指标要求全部满足招标文件要求得基本分30分；不能满足招标文件中“★”要求的，投标无效。 |
|  |  |  | 一般负偏离 | 0 | 一般负偏离：非"★"技术要求中，有15条一般技术指标，每条一般技术指标2分，共30分。与招标产品一般技术指标不符合或未做应答的，扣2分。 注：投标人须对招标文件第四章采购需求中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术偏离表。 对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表的顺序进行认定）。 |
|  | 产品的运行稳定情况 |  |  | 6 | 根据各投标人提供的产品结构组成、工作原理设计、外部环境条件等稳定条件相关的证明材料（可提供如检测报告、官网截图、彩页等），进行综合评价： A.相关的证明材料详实、证明材料中关于稳定条件标识清晰，证明材料体现产品的整体性能稳定，满足使用需求的，得6分； B.有相关的证明材料，证明材料体现整体性能比较稳定的，得3分； C.未提供此项不得分。 |
|  | 项目组织实施方案 | 产品供货安装方案 |  | 3 | 根据各投标人提供的产品供货安装方案，进行综合评价： A.产品供货安装方案详实的，得3分； B.有产品供货安装方案的，得1.5分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 项目实施组织架构、团队人员配置 |  | 2 | 根据各投标人提供的项目实施组织架构、团队人员配置，进行综合评价： A.组织架构完善，人员配置充足，技术力量满足使用需求的，得2分； B.有实施组织架构，提供团队人员配置的，得1分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 产品调试方案 |  | 2 | 根据各投标人提供的产品调试方案，进行综合评价： A.调试方案详实明确，流程、措施完善，满足使用需求的，得2分； B.有调试方案、流程措施的，得1分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 项目实施质量保障措施 |  | 4 | 根据各投标人提供的项目实施质量保障措施，进行综合评价： A.项目实施质量保障措施详实，满足使用需求的，得4分； B.有项目实施质量保障措施的，得2分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 培训 方案 |  | 2 | 根据各投标人提供的培训方案，进行综合评价： A.培训方案详实，培训授课人员安排针对性强的，得2分； B.有培训方案及培训授课人员安排的，得1分； C.未提供此项不得分。 |
|  | 售后服务保障与支持 | 售后服务维修网点状况 |  | 3 | 根据各投标人提供的售后服务维修网点状况，进行综合评价： A.能够充分保障售后维修服务，相关的证明材料详实，满足使用需求的，得3分； B.能够保障售后维修服务，有相关的证明材料的，得1.5分； C.未提供此项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 |  | 4 | 根据各投标人提供的售后服务方案（包含售后方案、维修响应时间承诺、服务标准承诺、质保期内的产品维护措施、质保期后的维修价格优惠方案等），进行综合评价： A.售后服务方案详实明确，流程、措施完善，满足使用需求的，得4分； B.有售后服务方案、流程措施的，得2分； C.未提供此项不得分。 |

3.说明

3.1投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2以上评标标准中要求投标人提交的相关证明材料复印件未装订在投标文件中的不得分。

## 第六章  投标人须知

### 1.招标参考依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.5其他有关法律、行政法规、省市规范性文件等有关规定。

### 2.合格的投标人

2.1符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.4采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

### 3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本及翻译件的公证书，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若因投标人提供的证书、技术参数等因无中文翻译本及翻译件的公证书造成评标委员会无法认定的，评标委员会视为未提供相关证明材料。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

### 5.踏勘现场

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其他任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6.询问

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

### 7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 8.履约担保

8.1投标人须知前附表规定交纳履约担保的，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

### 9.采购代理服务费

### 见投标人须知前附表。

### 10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知前附表；

（3）投标人应当提交的资格、资信等证明文件；

（4）采购需求；

（5）评标办法；

（6）投标人须知；

（7）开标、评标、定标；

（8）纪律和监督；

（9）签订合同、合同主要条款；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2根据本章第10.2款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在规定的投标截止时间15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

10.2.3招标文件的澄清或者修改的书面文件方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.3延长投标截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人。

### 11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2投标文件由商务文件、技术文件、资格、资信等证明文件以及电子版投标文件组成：

11.3商务文件

11.3.1投标函；

11.3.2投标报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.3.3法定代表人身份证明；

11.3.4法定代表人授权委托书；

11.3.5在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

11.3.6营业执照等资格资质证明材料；

11.3.7投标人情况介绍；

11.3.8投标人同类项目实施情况一览表；

11.3.9类似成功案例业绩证明；

11.3.10商务响应表；

11.3.11采购诚信承诺书；

11.3.12中小企业声明函；

11.3.13残疾人福利性单位声明函（若有）；

11.3.14监狱企业的证明（若有）；

11.3.15关于符合本国产品标准的声明函；

11.3.16投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

11.4技术文件

11.4.1货物清单；

11.4.2技术响应表；

11.4.3产品相关描述及产品彩页、说明书、检测报告等材料；

11.4.4选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

11.4.5项目组织实施方案；

11.4.6项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；

11.4.7售后服务保障与支持；

11.4.8投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

注：货物合格证明和符合招标文件规定的技术资料：

（1）投标人应提交证明其拟提供货物的合格性符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（2）证明货物和服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（2.1）技术方案；

（2.2）货物主要技术指标和性能的详细说明（若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料）并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

（2.3）保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

（2.4）对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中技术响应表和商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

（2.5）当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

（3）投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

（4）如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

（5）投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

11.5资格、资信等证明文件及电子版投标文件

11.5.1资格、资信等证明文件详见招标文件第三章“投标人需提交的资格、资信等证明文件”的要求。

11.5.2电子版投标文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。

11.5.3电子版投标文件作为投标文件的一部分，均不退回。

### 12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

### 13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。

### 14.投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表。

### 15.投标文件的递交

15.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

15.2投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

15.3投标人有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2投标文件未按招标文件要求密封的。

15.4除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

### 16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 17.投标保证金

本项目无投标保证金要求。

### 18.质疑

18.1参加本次采购活动的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以依法对该文件提出质疑。

18.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

18.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

18.4质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

18.5代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

18.7采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

### 19.投诉

参照相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督部门投诉。

### 20.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

## 第七章  开标、评标、定标

### 1.开标程序

1.1宣布开标纪律；

1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；

1.4投标人检查投标文件密封情况，并签字确认；

1.5开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

1.6投标人法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

1.7开标结束。

### 2.开标

2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本招标文件规定的时间和地点组织召开开标会议。届时请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加开标会议的代表应签名报到。

2.2检查投标文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表检查自身投标文件的密封情况，也可以由采购人或者采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为其投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场监督人员和评标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.3由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

2.5投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、采购代理机构签字确认。

2.6投标人不足3家的，不得开标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会的组成

采购人按照有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

3.2评审专家的抽取

3.2.1采用随机抽取方式确定评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6评标委员会的职责：

3.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

3.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。

3.7评标委员会的义务：

3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6编写评标报告；

3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9配合监管部门处理投诉；

3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.8.3与投标人有经济利益关系；

3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.8.5与投标人有其他利害关系。

### 4.评标程序

4.1宣布评标纪律以及回避提示；

4.2组织推荐评标委员会组长；

4.3资格性审查；

4.4符合性审查；

4.5技术和商务评审；

4.6澄清有关问题；

4.7比较与评价；

4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

4.9编写评标报告；

4.10宣布评标结果。

### 5.评标

5.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

5.1.1核对评审专家身份，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告；

5.1.2宣布评标纪律；

5.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

5.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

5.1.6根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

5.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

5.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向相关监督部门报告；

5.1.8.1分值汇总计算错误的；

5.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

5.1.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

5.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

5.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

5.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

5.2资格性审查

5.2.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.2.2采购人、采购代理机构通过信用中国、中国政府采购网、信用中国（山东）及信用中国（山东青岛）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参加采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并保存。

5.2.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响采购人或采购代理机构做出的不合格判定。

5.3符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.4在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的无效投标裁定。

5.5技术和商务评审

5.5.1按照招标文件要求，审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，进行技术部分的评审，并记录实质性响应、技术偏离等事项。

5.5.2按照招标文件要求，进行商务部分评审，并记录相关事项。

5.5.3采用综合评分法的，由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

5.5.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.5.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.5.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 6.澄清有关问题

6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.3评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

### 7.定标

7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

7.5按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，报经相关部门同意后，可顺延排序第二的投标人中标；或者报相关部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织招标。

7.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告相关监督部门。

7.8评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

### 8.中标公告以及中标通知书

8.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站公告中标结果（公告期限为1个工作日）。

8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

### 9.投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

9.1投标报价高于采购预算的；

9.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

9.3对允许偏离的非实质性条款，偏离招标文件规定的偏离范围和幅度的；

9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

9.5投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

9.6投标有效期不满足招标文件要求的；

9.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.8评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

9.9未按招标文件规定编制、签署、盖章投标文件的；

9.10招标文件第三章第1条规定投标人必须提交的资格证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；

9.11资格证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

9.12应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品证书的；

9.13未按招标公告或招标文件要求报名并获取招标文件的；

9.14不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体作出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会作出的决定。

### 10.废标

10.1出现下列情形之一的，应予废标：

10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家，或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

10.1.3投标人的报价均超过采购预算的；

10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

### 11.特殊情况处置程序

11.1评标委员会成员的更换

11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

11.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。

### 12.违法违规情形

12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.1.2投标人之间约定中标人；

12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

12.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告相关监督部门。

### 13.违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的采购活动：

13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

13.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

## 第八章  纪律要求

### 1.对采购人的纪律要求

采购人应当按照单位内部控制规范要求，建立健全本单位采购内部控制制度，在编制采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 2.对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### 4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 第九章  签订合同、合同主要条款

### 1.签订合同

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

### 2.追加合同金额

采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，经采购人报监督部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3.货物质量与验收

3.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标投标人商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

### 4.合同主要条款

本合同□是/□否中小企业预留合同

采购合同

合同编号：

签 订 地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住 所 地：

乙方于20   年   月   日参加了 （采购代理机构） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本采购合同。

第一条  货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 单价 | 数量 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条   质量要求及技术标准

1.货物原产地：

2.货物的质量要求：

……

3.货物的技术标准：

……

第四条  交货

1.交货日期：

2.交货地点：

……

第五条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3.根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：

……

第六条  货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3.付款方式

……

第七条  履约保证金

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式:              ，金额:人民币（大写）            （￥        ）元（履约保证金不得超过采购合同金额的10%）。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《采购项目履约保证金退付表》、《采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后5个工作日内退还。

……

第八条  售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

……

第九条  验收

1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5.对大型或复杂的采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

6.根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定,采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

……

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘 密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的或因一方违约导致守约方解除合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5%的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6.甲方逾期支付资金的违约责任：            。

7.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：            。

8.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘 密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其它

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

……

第十八条  本合同附件

1.中标通知书；

2.招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3.乙方投标文件；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

甲    方：                                乙    方：

单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：

电   话：                                 电    话：

年  月  日                                年  月  日

以上为参考模板，以最终签订的合同为准。

## 第十章  投标文件格式

【正（副）本】

投标文件

第   包

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

商务文件目录

1.投标函（见附件1）；

2.报价一览表（见附件2）；

3.分项报价明细表（见附件3）；

4.法定代表人身份证明（见附件4）；

5.法定代表人授权委托书（见附件5）；

6.在经营活动中无重大违法记录的书面声明（见附件6）；

7.营业执照等资格资质证明材料；

8.投标人情况介绍；

9.投标人同类项目实施情况一览表（见附件7）；

10.类似成功案例业绩证明；

11.商务响应表（见附件8）；

12.采购诚信承诺书（见附件9）；

13.中小企业声明函 （见附件10）；

14.残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件11）；

15.监狱企业的证明（若有）；

16.关于符合本国产品标准的声明函(见附件12)；

17.招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附件1：

投标函

（采购人或采购代理机构）：

（投标人名称）    系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

时间：  年   月   日

附件2：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 含税总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间：年 月 日

附件3：

分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单 价（元） | 数量及单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字或印章）：

时间： 年  月  日

附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：        职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

年   月   日

附件5：

法定代表人授权委托书

（采购人或采购代理机构）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于  年  月   日签字生效，特此声明。

（附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件）

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日 期：      年   月   日

附件6：

在经营活动中无重大违法记录的书面声明

本公司作为参加本项目的投标人，郑重声明：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人         、组织机构代码证或统一社会信用代码         ；②法定代表人         、身份证号码         ；③项目负责人         、身份证号码         ）。

三、我单位不存在违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

四、我方承诺提交的报价材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

五、我方承诺严格遵守公平竞争原则，自觉维护采购秩序。不存在与其他投标人恶意串通的行为；不存在以不正当手段妨碍、排挤其他投标人公平竞争的行为；也不存在损害采购人或其他投标人合法权益的任何情形。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投  标  人：          （公章）

日      期：      年   月   日

附件7：

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附业绩证明材料复印件加盖投标人公章。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章 ）

时间：年 月 日

附件8：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间： 年  月  日

附件9：

采购诚信承诺书

（采购人） ， （采购代理机构） ：

我公司（投标人名称）已详细阅读了项目（项目编号：    ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项作出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

年   月   日

附件10：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

附件12：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
|  | 投标人提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例为 % |

本公司(单位)填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整 的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司(单位)愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

投标人名称： (公章)

日 期 ：     年    月    日

注：

1、单一产品采购可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的 通知》(国办发〔2025〕34号)规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%,不享受价格评审优惠。

【正（副）本】

投标文件

第   包

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

技术文件目录

1、货物清单（见附件13）；

2、技术响应表（见附件14）；

3、产品相关描述及产品彩页、说明书、检测报告等材料；

4、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（见附件15）；

5、项目组织实施方案；

6、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（见附件16）；

7、售后服务保障与支持；

8、投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

附件13：

货物清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 性能以及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间：年 月 日

附件14：

技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件第四章《采购需求》中的技术参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

2.请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在偏离技术指标，并标明偏离情况。

3.招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间： 年  月  日

附件15：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商名称 | 规格型号 | 单位 | 单价：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间： 年  月  日

附件16：

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写，后附相关人员证明材料复印件加盖投标人公章（若有）。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间： 年  月  日

附件17：

投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 第 包 投标文件 部分 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字或印章）

投标文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时 分之前启封 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字或印章）

附件18：

履约验收书参考样本（货物类）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能指标 | 运行状况及安装调试 |  | 质量证明文件 | 售后服务承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |  |
| 经办人：负责人：（采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人：负责人：（采购单位公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。